肠内营养泵参数

设备功能：

1.机型：竖式

★2.具有液晶触摸屏和按键置数盘双重操作模式，

3.气泡传感器对气泡检测灵敏度可调

4.内置无线模块

5.插拔式锂电池，方便更换

6.具有日/夜间设定模式

7.声，光，色三重报警，报警等级直观区分

8. 同屏可显示：当前时间、流速、预置量、累积量、剩余时间、剩余量、并显示实时动态压力检测

技术参数：

1.预置范围：0-9999ml

★2.喂养速度：0.1-800ml/h

3.喂养精度：±10%

4.气泡灵敏度：可探测单个体积0.8ml的气泡

5.阻塞压力值：50kpa±10kpa

★6.喂养模式,：连续喂养、间隔喂养

7.报警功能：电池欠压、电池耗尽、管路气泡、输液完成、接近完成、管路阻塞、暂停超时、完成预置量、故障报警、网电通断、电池/外电同时断开

8.功耗及电池：功耗：<20VA；电池：支持设备正常使用6小时以上