附件：

一、膨宫泵参数要求

- 设备类型:I类BF型设备；

- 运行模式：连续运行；

- 电源条件：电源电压：～220V；

- 电源频率：50Hz；

- 输入功率：100VA；

- 熔断器：2xF1AL250V。

- 环境条件：环境温度：0℃～40℃；

- 相对湿度：≤80％；

- 大气压力：76kPa～106kPa。

- 压力设定范围：15～400mmlg（2～53.3kPa）。

- 流量设定范围：0.1～1.0L/min。

- 工作噪声≤50dB（A）。

二、LED冷光源参数要求

1、设备类型为I类CF型。

2、采用≥7英寸触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息。

3、色温3000K-7000K。

4、LED使用寿命≥70000小时。

5、具有亮度调节控制功能，可实现0%-100%的控制。

6、★具有实时温度监测显示：LED模组温度、机箱温度。

7、具有LED光源灯累计使用时间的指示。

8、★具有高温指示功能:当LED模组温度高于45℃时，高温指示灯亮，设备自动进入待机状态，停止光源输出。

9、具有高亮模式:点击触摸屏上高亮，可实现光源亮度70%输出。

10、具有防故障安全措施。